## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
AI_ChamberPressure1_Raw | AI_SM1231 | Int | %IW128 | Áp suất buồng hấp vt1, 4-20 mA, -1...5 bar | True | True | True
AI_ChamberPressure2_Raw | AI_SM1231 | Int | %IW130 | Áp suất buồng hấp vt2, 4-20 mA, -1...5 bar | True | True | True
AI_Temperature_Raw | AI_SM1231 | Int | %IW132 | PT100 qua bộ chuyển đổi 0-10 V | True | True | True
DI_EStop_Chain_OK | DI_CPU | Bool | %I0.0 | Nút dừng khẩn NC mắc nối tiếp | True | True | True
DI_Phase_OK | DI_CPU | Bool | %I0.1 | Relay bảo vệ mất pha; 1 = nguồn 3 pha tốt | True | True | True
DI_Door1_Closed | DI_CPU | Bool | %I0.2 | Công tắc hành trình cửa 1; 1 = cửa đóng | True | True | True
DI_Door2_Closed | DI_CPU | Bool | %I0.3 | Công tắc hành trình cửa 2; 1 = cửa đóng | True | True | True
DI_Tank_Level_OK | DI_CPU | Bool | %I0.4 | Cảm biến mức bồn nước cấp; 1 = đủ nước | True | True | True
DI_SG_Level_High | DI_CPU | Bool | %I0.5 | Mức nước bình sinh hơi; 1 = đầy, 0 = mức thấp | True | True | True
DI_GasketPress_High | DI_CPU | Bool | %I0.6 | Tiếp điểm thường mở áp suất cao gioăng cửa; 1 = đạt mức cao | True | True | True
DI_JacketPress_High | DI_CPU | Bool | %I0.7 | Tiếp điểm thường mở áp suất cao jacket; 1 = đạt mức cao | True | True | True
DI_SGPress_High | DI_CPU | Bool | %I1.0 | Tiếp điểm thường mở áp suất cao bình sinh hơi; 1 = đạt mức cao | True | True | True
DI_Door1_Open_PB | DI_SM1223_1 | Bool | %I8.0 | Nút vật lý mở cửa 1 | True | True | True
DI_Door1_Close_PB | DI_SM1223_1 | Bool | %I8.1 | Nút vật lý đóng cửa 1 | True | True | True
DI_Door2_Open_PB | DI_SM1223_1 | Bool | %I8.2 | Nút vật lý mở cửa 2 | True | True | True
DI_Door2_Close_PB | DI_SM1223_1 | Bool | %I8.3 | Nút vật lý đóng cửa 2 | True | True | True
DI_WaterPump_OL_OK | DI_SM1223_1 | Bool | %I8.4 | Tiếp điểm NC relay nhiệt bơm nước; 1 = bình thường | True | True | True
DI_VacuumPump_OL_OK | DI_SM1223_1 | Bool | %I8.5 | Tiếp điểm NC relay nhiệt bơm chân không; 1 = bình thường | True | True | True
DO_Heater1 | DO_CPU | Bool | %Q0.0 | Điều khiển SSR cụm nhiệt 9 kW số 1 | True | True | True
DO_Heater2 | DO_CPU | Bool | %Q0.1 | Điều khiển SSR cụm nhiệt 9 kW số 2 | True | True | True
DO_Heater3 | DO_CPU | Bool | %Q0.2 | Điều khiển SSR cụm nhiệt 9 kW số 3 | True | True | True
DO_WaterPump | DO_CPU | Bool | %Q0.3 | Điều khiển contactor/relay bơm nước | True | True | True
DO_VacuumPump | DO_CPU | Bool | %Q0.4 | Điều khiển contactor bơm chân không | True | True | True
DO_Door1_Open | DO_CPU | Bool | %Q0.5 | Cuộn mở van 5/2 cửa 1 | True | True | True
DO_Door1_Close | DO_CPU | Bool | %Q0.6 | Cuộn đóng van 5/2 cửa 1 | True | True | True
DO_Door2_Open | DO_CPU | Bool | %Q0.7 | Cuộn mở van 5/2 cửa 2 | True | True | True
DO_Door2_Close | DO_CPU | Bool | %Q1.0 | Cuộn đóng van 5/2 cửa 2 | True | True | True
DO_Buzzer | DO_CPU | Bool | %Q1.1 | Còi báo 24 VDC | True | True | True
DO_PilotValve_01 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.0 | Van pilot điều khiển van xiên V1 | True | True | True
DO_PilotValve_02 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.1 | Van pilot điều khiển van xiên V2 | True | True | True
DO_PilotValve_03 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.2 | Van pilot điều khiển van xiên V3 | True | True | True
DO_PilotValve_04 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.3 | Van pilot điều khiển van xiên V4/NO | True | True | True
DO_PilotValve_05 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.4 | Van pilot điều khiển van xiên V5/NO | True | True | True
DO_PilotValve_06 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.5 | Van pilot điều khiển van xiên V6/NO | True | True | True
DO_PilotValve_07 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.6 | Van pilot điều khiển van xiên V7/NO | True | True | True
DO_PilotValve_08 | DO_SM1223_1 | Bool | %Q8.7 | Van pilot điều khiển van xiên V8 | True | True | True
DO_WaterInlet_01 | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.0 | Van điện từ cấp nước NC số 1 | True | True | True
DO_WaterDrain | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.1 | Van điện từ xả nước/khí NO | True | True | True
DO_LampRun | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.2 | Đèn Run - máy đang vận hành | True | True | True
DO_LampError | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.3 | Đèn Error - hệ thống có lỗi | True | True | True
DO_LampDoor1 | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.4 | Đèn báo cửa 1 đã đóng an toàn | True | True | True
DO_LampDoor2 | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.5 | Đèn báo cửa 2 đã đóng an toàn | True | True | True
HMI_Cmd_Start | HMI_Command | Bool | %M100.0 | Nút Start trên HMI | True | True | True
HMI_Cmd_Stop | HMI_Command | Bool | %M100.1 | Dừng bình thường từ HMI | True | True | True
HMI_Cmd_Abort | HMI_Command | Bool | %M100.2 | Hủy chu trình từ HMI | True | True | True
HMI_Cmd_AckAlarm | HMI_Command | Bool | %M100.3 | Xác nhận cảnh báo và tắt còi | True | True | True
HMI_Cmd_Reset | HMI_Command | Bool | %M100.4 | Reset lỗi khi điều kiện đã an toàn | True | True | True
HMI_Mode_Auto | HMI_Command | Bool | %M100.5 | Yêu cầu chọn chế độ Auto | True | True | True
HMI_Mode_Manual | HMI_Command | Bool | %M100.6 | Yêu cầu chọn chế độ Manual | True | True | True
HMI_Mode_Service | HMI_Command | Bool | %M100.7 | Yêu cầu chọn chế độ Service; cần phân quyền | True | True | True
HMI_Cmd_Door1Open | HMI_Command | Bool | %M101.0 | Yêu cầu mở cửa 1; PLC phải kiểm tra áp suất và liên động | True | True | True
HMI_Cmd_Door1Close | HMI_Command | Bool | %M101.1 | Yêu cầu đóng cửa 1 | True | True | True
HMI_Cmd_Door2Open | HMI_Command | Bool | %M101.2 | Yêu cầu mở cửa 2; PLC phải kiểm tra áp suất và liên động | True | True | True
HMI_Cmd_Door2Close | HMI_Command | Bool | %M101.3 | Yêu cầu đóng cửa 2 | True | True | True
HMI_Cmd_Print | HMI_Command | Bool | %M101.4 | Yêu cầu in kết quả chu trình | True | True | True
HMI_Cmd_ClearAlarmHistory | HMI_Command | Bool | %M101.5 | Yêu cầu xóa lịch sử cảnh báo; cần phân quyền | True | True | True
HMI_Cmd_Login | HMI_Command | Bool | %M101.6 | Yêu cầu đăng nhập | True | True | True
HMI_Cmd_Logout | HMI_Command | Bool | %M101.7 | Yêu cầu đăng xuất | True | True | True
HMI_Man_WaterPump | HMI_Manual | Bool | %M150.0 | Yêu cầu chạy tay bơm nước; chỉ có hiệu lực trong Service và đủ liên động | True | True | True
HMI_Man_VacuumPump | HMI_Manual | Bool | %M150.1 | Yêu cầu chạy tay bơm chân không | True | True | True
HMI_Man_Heater1 | HMI_Manual | Bool | %M150.2 | Yêu cầu gia nhiệt tay cụm 1; phải có nước và điều kiện an toàn | True | True | True
HMI_Man_Heater2 | HMI_Manual | Bool | %M150.3 | Yêu cầu gia nhiệt tay cụm 2; phải có nước và điều kiện an toàn | True | True | True
HMI_Man_Heater3 | HMI_Manual | Bool | %M150.4 | Yêu cầu gia nhiệt tay cụm 3; phải có nước và điều kiện an toàn | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_01 | HMI_Manual | Bool | %M151.0 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V1; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_02 | HMI_Manual | Bool | %M151.1 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V2; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_03 | HMI_Manual | Bool | %M151.2 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V3; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_04 | HMI_Manual | Bool | %M151.3 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V4; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_05 | HMI_Manual | Bool | %M151.4 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V5; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_06 | HMI_Manual | Bool | %M151.5 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V6; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_07 | HMI_Manual | Bool | %M151.6 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V7; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_PilotValve_08 | HMI_Manual | Bool | %M151.7 | Yêu cầu điều khiển tay van pilot V8; PLC vẫn kiểm tra liên động | True | True | True
HMI_Man_WaterInlet_01 | HMI_Manual | Bool | %M152.0 | Yêu cầu điều khiển tay van cấp nước 1 | True | True | True
HMI_Man_WaterDrain | HMI_Manual | Bool | %M152.1 | Yêu cầu điều khiển tay van xả | True | True | True
HMI_Man_BuzzerTest | HMI_Manual | Bool | %M152.2 | Nút thử còi | True | True | True
HMI_ProgramNumber | HMI_Setpoint | Int | %MW102 | Số chương trình P1-P6 | True | True | True
HMI_PreVacCycles_SP | HMI_Setpoint | Int | %MW104 | Số lần tiền chân không | True | True | True
HMI_SterilizeTime_Min | HMI_Setpoint | Int | %MW106 | Thời gian tiệt trùng, phút | True | True | True
HMI_DryTime_Min | HMI_Setpoint | Int | %MW108 | Thời gian sấy, phút | True | True | True
HMI_Temperature_SP | HMI_Setpoint | Real | %MD112 | Nhiệt độ đặt, °C | True | True | True
HMI_Pressure_SP | HMI_Setpoint | Real | %MD116 | Áp suất đặt, bar | True | True | True
HMI_Sts_SystemReady | HMI_Status | Bool | %M120.0 | Hệ thống sẵn sàng | True | True | True
HMI_Sts_CycleRunning | HMI_Status | Bool | %M120.1 | Chu trình đang chạy | True | True | True
HMI_Sts_CycleComplete | HMI_Status | Bool | %M120.2 | Chu trình hoàn thành | True | True | True
HMI_Sts_AlarmActive | HMI_Status | Bool | %M120.3 | Đang có cảnh báo | True | True | True
HMI_Sts_Door1Closed | HMI_Status | Bool | %M120.4 | Trạng thái cửa 1 đóng | True | True | True
HMI_Sts_Door2Closed | HMI_Status | Bool | %M120.5 | Trạng thái cửa 2 đóng | True | True | True
HMI_Sts_HeaterRunning | HMI_Status | Bool | %M120.6 | Gia nhiệt đang hoạt động | True | True | True
HMI_Sts_VacuumRunning | HMI_Status | Bool | %M120.7 | Bơm chân không đang chạy | True | True | True
HMI_ProcessStep | HMI_Status | Int | %MW122 | Mã bước quy trình hiện tại | True | True | True
HMI_Temperature_PV | HMI_Status | Real | %MD124 | Nhiệt độ thực tế đã scale, °C | True | True | True
HMI_ChamberPressure_01_PV | HMI_Status | Real | %MD128 | Áp suất thực tế buồng hấp tại vị trí 1 đã scale, bar | True | True | True
HMI_ChamberPressure_02_PV | HMI_Status | Real | %MD132 | Áp suất thực tế buồng hấp tại vị trí 2 đã scale, bar | True | True | True
HMI_RemainingTime_Sec | HMI_Status | DInt | %MD136 | Thời gian còn lại, giây | True | True | True
HMI_AlarmErrorWord | HMI_Status | Int | %MW168 | mã loi | True | True | True
DO_WaterInlet_02 | DO_SM1223_2 | Bool | %Q12.6 | Van điện từ cấp nước NC số 2 | True | True | True
HMI_Man_WaterInlet_02 | HMI_Manual | Bool | %M152.3 | Yêu cầu chạy thử van cấp nước số 2 | True | True | True
HMI_ChamberPressure_com | HMI_Status | Real | %MD144 | Ap sau trung binh | True | True | True
HMI_Sts_Dry_Enable | HMI_Status | Bool | %M121.0 |  | True | True | True
MAN_Q_Heater1 | Manual_Output | Bool | %M161.0 | Đầu ra trung gian Manual cho heater 1; không ghi trực tiếp %Q | True | True | True
MAN_Q_Heater2 | Manual_Output | Bool | %M161.1 | Đầu ra trung gian Manual cho heater 2; không ghi trực tiếp %Q | True | True | True
MAN_Q_Heater3 | Manual_Output | Bool | %M161.2 | Đầu ra trung gian Manual cho heater 3; không ghi trực tiếp %Q | True | True | True
MAN_Q_WaterPump | Manual_Output | Bool | %M161.3 | Đầu ra trung gian Manual cho bơm nước | True | True | True
MAN_Q_VacuumPump | Manual_Output | Bool | %M161.4 | Đầu ra trung gian Manual cho bơm chân không | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_01 | Manual_Output | Bool | %M161.5 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 01 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_02 | Manual_Output | Bool | %M161.6 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 02 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_03 | Manual_Output | Bool | %M161.7 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 03 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_04 | Manual_Output | Bool | %M162.0 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 04 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_05 | Manual_Output | Bool | %M162.1 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 05 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_06 | Manual_Output | Bool | %M162.2 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 06 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_07 | Manual_Output | Bool | %M162.3 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 07 | True | True | True
MAN_Q_PilotValve_08 | Manual_Output | Bool | %M162.4 | Đầu ra trung gian Manual cho van pilot 08 | True | True | True
MAN_Q_WaterInlet_01 | Manual_Output | Bool | %M162.5 | Đầu ra trung gian Manual cho van cấp nước 01 | True | True | True
MAN_Q_WaterInlet_02 | Manual_Output | Bool | %M162.6 | Đầu ra trung gian Manual cho van cấp nước 02 | True | True | True
MAN_Q_WaterDrain | Manual_Output | Bool | %M162.7 | Đầu ra trung gian Manual cho van xả nước/khí | True | True | True
MAN_Q_Buzzer | Manual_Output | Bool | %M163.0 | Đầu ra trung gian Manual cho thử còi | True | True | True
AUTO_Q_Heater1 | Auto_Output | Bool | %M164.0 | Đầu ra trung gian Auto cho heater 1; không ghi trực tiếp %Q | True | True | True
AUTO_Q_Heater2 | Auto_Output | Bool | %M164.1 | Đầu ra trung gian Auto cho heater 2; không ghi trực tiếp %Q | True | True | True
AUTO_Q_Heater3 | Auto_Output | Bool | %M164.2 | Đầu ra trung gian Auto cho heater 3; không ghi trực tiếp %Q | True | True | True
AUTO_Q_WaterPump | Auto_Output | Bool | %M164.3 | Đầu ra trung gian Auto cho bơm nước | True | True | True
AUTO_Q_VacuumPump | Auto_Output | Bool | %M164.4 | Đầu ra trung gian Auto cho bơm chân không | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_01 | Auto_Output | Bool | %M164.5 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 01 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_02 | Auto_Output | Bool | %M164.6 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 02 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_03 | Auto_Output | Bool | %M164.7 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 03 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_04 | Auto_Output | Bool | %M165.0 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 04 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_05 | Auto_Output | Bool | %M165.1 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 05 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_06 | Auto_Output | Bool | %M165.2 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 06 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_07 | Auto_Output | Bool | %M165.3 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 07 | True | True | True
AUTO_Q_PilotValve_08 | Auto_Output | Bool | %M165.4 | Đầu ra trung gian Auto cho van pilot 08 | True | True | True
AUTO_Q_WaterInlet_01 | Auto_Output | Bool | %M165.5 | Đầu ra trung gian Auto cho van cấp nước 01 | True | True | True
AUTO_Q_WaterInlet_02 | Auto_Output | Bool | %M165.6 | Đầu ra trung gian Auto cho van cấp nước 02 | True | True | True
AUTO_Q_WaterDrain | Auto_Output | Bool | %M165.7 | Đầu ra trung gian Auto cho van xả nước/khí | True | True | True
AUTO_Q_Buzzer | Auto_Output | Bool | %M166.0 | Đầu ra trung gian Auto cho còi báo | True | True | True
HMI_AlarmWarningWord | HMI_Status | Int | %MW170 | ma canh bao | True | True | True
HMI_AlarmAckWord | HMI_Status | Int | %MW172 |  | True | True | True
HMI_Sts_BuzzerRequest | HMI_Status | Bool | %M174.0 |  | True | True | True
HMI_Sts_LampErrorRequest | HMI_Status | Bool | %M174.1 |  | True | True | True
SIG_PressureMismatch | SIG | Bool | %M140.0 |  | True | True | True
SIG_GasketTimeout | SIG | Bool | %M140.1 |  | True | True | True
SIG_Vacuum Timeout | SIG | Bool | %M140.2 |  | True | True | True
SIG_Heating Timeout | SIG | Bool | %M140.3 |  | True | True | True
SIG_Sterilize TempLow | SIG | Bool | %M140.4 |  | True | True | True
SIG_SGFillTimeout | SIG | Bool | %M140.5 |  | True | True | True
SIG_ExhaustTimeout | SIG | Bool | %M140.6 |  | True | True | True
SIG_Maintenance Due | SIG | Bool | %M140.7 |  | True | True | True
SIG_HMICommunicationFault | SIG | Bool | %M141.0 |  | True | True | True
SIG_PrinterFault | SIG | Bool | %M141.1 |  | True | True | True
HMI_User_Str_Min | HMI_Setpoint | Int | %MW110 |  | True | True | True
HMI_User_Dry_Min | HMI_Setpoint | Int | %MW112 |  | True | True | True
HMI_User_Temp | HMI_Setpoint | Int | %MW114 |  | True | True | True
AUTO_Cmd_Start | Auto_Output | Bool | %M166.1 |  | True | True | True
HMI_StartBlockReason | HMI_Status | Int | %MW174 |  | True | True | True
HMI_StartBlocked | HMI_Status | Bool | %M174.2 |  | True | True | True
HMI_PageRequest | HMI_Status | Int | %MW176 |  | True | True | True
HMI_SelectedProgram | HMI_Status | Int | %MW178 |  | True | True | True
DI_GasketPress_Low | DI_CPU | Bool | %I1.1 |  | True | True | True
HMI_Cmd_EndAccepted | HMI_Command | Bool | %M121.1 |  | True | True | True